## 技术参数
实验台等一批实验家具采购项目
名称 | 参考图片 | 规格（mm） | 技术参数 | 预计采购数量（件） | 备注
中央实验台 | 供应商补充 | w*1500(D)*850(H) | 台面 采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）三氯甲烷、苯酚饱和液、对甲酚、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。B、通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/m2 ）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mgM3的限量技术要求。 D、 通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果为：表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；F、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2·h）。G、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。H、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于9种的菌种检测结果抗菌率>99.9%。I、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 （报价人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件以辩真伪，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章）。 柜体 钢制部件表面处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用暖白色环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚暖白色环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈 门板：采用≥1.0mm一级冷轧钢板，喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板双层结构，内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 抽屉: 抽屉为片装组合结构，采用≥1.0mm一级冷轧钢板，喷涂≧75μm厚黑色环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，抽面采用双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料； 导轨：三节导轨； 合页：采用304不锈钢合页； 拉手：采用锌合金磨具成型扣手美观、牢固耐用； 调节脚：万向调节脚，高度可调高50mm。 承重：整体≥300kg，抽屉、柜门承重≥68kg。 | 45.3
中央试剂架 | 供应商补充 | w*400(D)*750(H) | 立柱采用全钢结构，所有钢制部件采用高品质实际厚度1.0mm冷轧钢板，拉力强度≥270N/mm2，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥80μm；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；每根立柱配置2个86型插座（插座选用西门子、公牛、鸿雁或同等品牌以上）；三层试剂架层板：层板采用钢化玻璃，磨砂玻璃厚度10mm，层板底部安装承重梁，层板安装防腐蚀铝镁合金护栏。 | 33.9 | 三层
边台 | 供应商补充 | w*750(D)*850(H) | 台面 采用国内知名品牌12.7mm厚实芯双面膜理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。具体性能如下： A、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）三氯甲烷、苯酚饱和液、对甲酚、丙酮、松节油、碘伏等不少于78项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。B、通过检测：重金属铅、镉等未检出，均低于检出限量值（≤20mg/m2 ）， 符合GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准。C、通过国家化学建筑材料测试中心或SGS等权威机构参照最新标准（GB/T18580-2017）检测，结果为：甲醛释放量：≤0.024mg/M3，满足E1≤0.124mgM3的限量技术要求。 D、 通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于17项物理性能检测，检测结果为：表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上；E、具有不低于180项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；F、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2·h）。G、依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1，根据GB50325-2010（2013版）规范判定为A类合格。H、防霉性能：霉菌生长情况0级，抗菌性：不少于9种的菌种检测结果抗菌率>99.9%。I、用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。 （报价人应针对以上台面技术参数要求，提供符合参数的检测报告原件以辩真伪，及供货厂家投标授权书原件和质保服务承诺函原件加盖公章）。 柜体 钢制部件表面处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用暖白色环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚暖白色环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈 门板：采用≥1.0mm一级冷轧钢板，喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板双层结构，内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 抽屉: 抽屉为片装组合结构，采用≥1.0mm一级冷轧钢板，喷涂≧75μm厚黑色环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，抽面采用双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料； 导轨：三节导轨； 合页：采用304不锈钢合页； 拉手：采用锌合金磨具成型扣手美观、牢固耐用； 调节脚：万向调节脚，高度可调高50mm。 承重：整体≥300kg，抽屉、柜门承重≥68kg。 | 27.5
试剂架 | 供应商补充 | L*300*750 | 立柱采用菱形配置，所有钢制部件采用高品质实际厚度1.0mm冷轧钢板，拉力强度≥270N/mm2，表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥80μm；工艺采用优质数控机床一体折弯成型，无焊接点外露，具备防化、防潮、耐高温及耐磨特性；满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；每根立柱配置2个86型插座； 两层试剂架层板：层板采用钢化玻璃，玻璃厚度8mm，层板底部安装承重梁，层板安装防腐蚀铝镁合金护栏。 | 27.5 | 二层
吊柜 | 供应商补充 | L(W)*300(D) *600(H) | 钢制部件表面处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈 门板：采用≥1.0mm一级冷轧钢板，喷涂75μm厚环氧树脂粉末，门面板双层结构，内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。 合页：采用304不锈钢合页； 拉手：采用锌合金磨具成型扣手美观、牢固耐用； | 27.5
PP药品柜 | 供应商补充 | 900(W)*450(D) *1800(H) | PP材质，8mm瓷白色；层板可自由调节，四周立边可获得一定程度的防溢效果；双锁；专业规范的警示标签；可接通风管；底部均配有调整脚，以保证柜体平衡。 | 8
单人单面医用款超净工作台(垂直送风) | 供应商补充 | 930(W)*740(D)*1440(H) | 1、采用了任意定位移门系统 2、外壳采用冷轧板焊接，表面静电喷塑，工作台面为SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗 3、照明和杀菌系统安全互锁，并有紫外灯定时功能（1BU、1CU除外） 4、数显式液晶控制界面，更具人性化设计 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净 6、配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器 技术参数 洁净等级 100级@≥0.5μM（美联邦209E） 菌落数 ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） 平均风速 0.25～0.45m/s 噪音 ≤62dB（A） 振动半峰值 ≤0.5μM（x、y、z方向） 照度 ≥300Lx 电源 AC单相220V/50Hz 最大功率 490W 重量 90kg 工作区尺寸 W1×D1×H1 900×510×600 外型尺寸 W×D×H 930×740×1440 适用人数 单人单面 高效过滤器规格及数量 830×560×50 荧光灯/紫外灯规格及数量 12W×① 20W×① | 2
双人单面医用净化工作台(垂直送风) | 供应商补充 | 1800(W)*740(D)*1440 (H) | 1、采用了任意定位移门系统 2、外壳采用冷轧板焊接，表面静电喷塑，工作台面为SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗 3、照明和杀菌系统安全互锁，并有紫外灯定时功能（1BU、1CU除外） 4、数显式液晶控制界面，更具人性化设计 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净 6、配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器 技术参数 洁净等级 100级@≥0.5μM（美联邦209E） 菌落数 ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） 平均风速 0.25～0.45m/s 噪音 ≤62dB（A） 振动半峰值 ≤0.5μM（x、y、z方向） 照度 ≥300Lx 电源 AC单相220V/50Hz 最大功率 640W 重量 160kg 工作区尺寸 W1×D1×H1 1770×510×600 外型尺寸 W×D×H 1800×740×1440 适用人数 双人单面 高效过滤器规格及数量 1700×560×50 荧光灯/紫外灯规格及数量 20W×① 36W×① | 2
生物安全柜 | 供应商补充 | 1800(W)*800(D)*2100(H) | 1、气幕式隔离设计，防止内外交叉污染,气流30%外排70%内循环，负压垂层流，无需安装管道。 2、上下移动玻璃门，可任意定位，易于操作，并能完全关闭以便杀菌，定位高度限位报警提示。 3、工作区电源输出插座,配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便 4 、排风处设有专用过滤器，控制排放污染. 5、工作环境采用优质304不锈钢，光滑、无缝、无死角，可轻松彻底消毒，可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。 6、 采用LED液晶面板控制，内置紫外灯防护装置，只有在安全门关闭时才能打开。 7、带DOP检测口，内置压差表。 8、10°倾斜角，符合人体设计理念 洁净度 100级@≥0.5μm(美联邦209E） 菌落数 ≤0.5个/皿·时（Φ90㎜培养平皿） 平均风速 门内侧 0.38±0.025m/s 中间 0.26±0.025m/s ；里侧 0.27±0.025m/s 前面吸入风速 0.55m±0.025m/s（30%外排） 噪音 ≤65dB(A) 振动半峰值 ≤3μm 电源 AC单相220V/50Hz 最大功耗 700W 重量 270KG 工作区尺寸 W1×D1×H1 1640×650×620 外型尺寸 W×D×H 1800×800×2100 高效过滤器规格及数量 1580×490×50×① 1120×380×70×① 荧光灯/紫外灯规格及数量 20W×②/40W×① | 1