## 技术参数
通风柜等一批实验家具采购
名称 | 参考图片 | 规格（mm） | 技术参数 | 预计采购数量（件）
1.5米实验污染物控制设备 | 供应商补充 | 1500(w)*945(D)*2400(H) | 规格: 高度2400mm；深度945mm；宽度1500mm； 宽度空间： 1500mm实验污染物控制设备操作空间宽度1410mm； 模块化框架结构： 前框采用2.5mm厚一体成型6063铝合金框架,表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕；同步带与同步轮：实验污染物控制设备升降采用HMT5同步带，同步轮赛钢精密注塑一体成型，每个同步轮内嵌轴承，提高寿命和精度； 伺服面板采用独立结构：用四根合金做骨架、抗倍特做板材，内置IP55断路器防护盒子[内置漏电保护器、断路器]、国标插座、水遥控阀、气遥控阀、废液监视器[选配] 移门视窗：视窗玻璃采用钢化玻璃，透明度高，安全性高， 受冲击破损后不易被贯穿，碎片不会脱落，与胶膜紧紧地粘合在一起，具有耐震、防爆的性能。窗框及导槽采用国标铝锭经专业模具拉伸成型后，经专用CNC设备进行切、铣、刨、钻孔、攻丝加工。表面经环氧树脂粉末喷涂经高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室防潮、防腐要求。需配合专用可调导块，使移门耐磨、轻滑，能有效解决了传统卡死现象，可随意停留。视窗开启高度在20mm≤H≤900mm中的任何位置。视窗上印有安全操作指示，提示实验操作者规范操作。 视窗带悬停功能[选配]，既视窗任意一边皮带断裂，移门也不会坠落。 ★“视窗悬吊试验”结果：断开一个悬挂装置时，视窗应停滞在最初位置附近。提供第三方检测报告复印件加盖产品商鲜章作为产品技术证明文件，测试项目如有缺项或负偏离被视为无效。 视窗带防飞溅功能，既视窗内喷水时，水不会洒落在实验污染物控制设备外侧。 ★“防溅漏试验”结果：飞溅在视窗内表面上的液体从视窗内表面滴下，滴落在视窗底部边缘结构上。没有液体溢出。提供第三方检测报告复印件加盖产品商鲜章作为产品技术证明文件，测试项目如有缺项或负偏离被视为无效。 后框采用优质冷轧钢板经过折弯焊接一体成型，表面经酸洗磷化高压喷淋工艺处理、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂经180°高温固化，涂层厚度 ≥75μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕； 顶部含照明，照明：采用全罩式灯座设计，内置2*25W LED灯，光度≥1000LUX，隐藏于导流板下，易维修，具有泄爆功能。 PP[PPS]材质集气罩、控制系统[选配]、自动门[选配]等 中部为负压操作区，选用抗倍特材质内衬。 1)2)3)4)台面选用陶瓷材质，台面水嘴下方配置专用小水杯。 下柜为模块配置防腐柜。 实验污染物控制设备是实验工作开展过程中非常重要的实验装备，更是极为重要的安全防护装备，同时也是实验室运行过程中重要的节能控制因素。为了保障实验工作有序、安全地开展，产品需要具有极低泄露率和必要的节能设计。 产品具有低泄露性能。 ★“浓度-内测量面试验”结果中，视窗开口500mm时，SF₆平均浓度均不超过0.01ppm。提供第三方检测报告复印件加盖产品商鲜章作为产品技术证明文件，测试项目如有缺项或负偏离被视为无效。 ★“浓度-外测量面试验”结果中，视窗开口500mm时，SF₆平均浓度均不超过0.01ppm。提供第三方检测报告复印件加盖产品商鲜章作为产品技术证明文件，测试项目如有缺项或负偏离被视为无效。 ★“浓度-干扰试验”结果中，视窗开口500mm时，SF₆平均浓度均不超过0.01ppm。提供第三方检测报告复印件加盖产品商鲜章作为产品技术证明文件，测试项目如有缺项或负偏离被视为无效。 产品具有视窗限位功能。 ★“视窗限位和报警试验”结果：装有一个限位装置，放置视窗开启超过视窗上标记的最大操作位置450mm。视窗开启位置回到450mm以下时，限位装置自动复位。一旦视窗开启位置超过450mm，声光报警开始工作。提供第三方检测报告复印件加盖产品商鲜章作为产品技术证明文件，测试项目如有缺项或负偏离被视为无效。 | 21台 （含3台步入式）
台面：★颜色为六月湖水蓝；采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，整个台面一体高温烧制成型，不能采用拼接或者后期加厚方式加工，台面耐强腐蚀，耐高温，耐磨，便于清洁；（要求品牌：榕德ROAD、千特TOPEXPECT、赛思特ZAIST）；为确保产品的稳定性，投标过程中需提供同时满足以下技术参数品牌的针对此项目加盖公章的检测报告。 ★1、耐化学性能：提供国家化学建筑材料测试中心出具的，检测样品为一体实芯黑色胚体陶瓷板，参照GB/T17657-2013，检测内容为63项常用化学试剂，检测结果为：62项无明显变化； 样品外观检测：检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，测试方法为将样品敲碎后观察样品状态，检测结果为：坯体为黑色，样品釉面与坯体之间无断裂、无脱层、无气泡、无杂色； ★2、抗细菌：参照JC/T 897-2014 ，检测样品为一体实芯黑色坯体陶瓷板，检测项目为：粪肠球菌，检测结果为≥91%，肺炎克雷伯氏菌，检测结果为≥99.13%，提供国家化学建筑材料测试中心的检测报告； 3、光泽度：参照GB/T 13891-2008，检测样品为为一体实芯黑色坯体陶瓷板检测结果为为≥22； 4、耐光色牢度：参照GB/T 17657-2013，检测样品为：一体实芯黑色胚体陶瓷板，检测结果为：耐光色牢度≥4级；提供国家化学建筑材料测试中心的检测报告； ★5、抗冲击性（恢复系数）:参照GB/T 4100（陶瓷砖）附录G标准，检测结果为：≥0.82；提供国家建筑材料测试中心的检测报告； ★6、为确保实验人员的操作安全，边缘凸起：依据实验室陶瓷台面相关要求，需提供的检测报告为：参照DINEN12916:1995-10,条款4.1，检测报告中被检测的样品为碟形陶瓷台面，厚度为18/25mm，测量结果为阻水边的厚度≥6mm的检测报告； 为确保产品的稳定性：投标人投标时须提供 ：台面板生产厂家出具的产品授权使用证明及符合以上所有台面技术参数指标的检测报告复印件，并加盖生产厂家公章；并在复印件上有标明本项目专用的字样。（相关授权中标后5个工作日提供） 内衬及导流板：采用≧5mm厚乳白色实验室专用一体透芯实验污染物控制设备陶瓷纤维板，里外材质一致；为了避免高温电炉对内衬及导流板的影响，陶瓷纤维板须具有阻燃、耐高温性能，鉴于实验污染物控制设备使用过程中涉及到的酸碱多，环境复杂，陶瓷纤维板须具有耐常规腐蚀且具有抗弯曲等泄爆性能。 ★1、阻燃性：提供国家建筑材料测试中心出具的检测报告，参照UL94-2015测试方法测试，检测报告的测试对象为陶瓷纤维板，测试结果满足UL94 V-0的要求。 ★2、高温性能：提供国家建筑材料测试中心出具的检测报告，参照GB/T17657的测试方法，检测报告的测试对象为陶瓷纤维板，检测结果符合：表面耐干热性能大于等于180度结果表面无变化的检测报告。 3、弯曲强度：提供国家建筑材料测试中心出具的采用ASTMD790-17测试方法，弯曲强度的检测结果为大于等于127MPA。 4、有害物质检测：测试对象为陶瓷纤维板，参考IEC 62321-4:2013,IEC 62321-5:2013，IEC 62321-7-2:2013，IEC 62321-6:2013，采用ICP-OES,UV-Vis和GC-MS进行分析，检测结果：镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯之和、一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯、多溴二苯醚之和、一溴二苯醚、二溴二笨醚、三溴二笨醚、四溴二笨醚、五溴二笨醚、六溴二笨醚、七溴二笨醚、八溴二笨醚、九溴二笨醚、十溴二笨醚。
1.5米实验污染物控制设备蝶阀变风量系统 |  |  | 通风柜变风量系统招标参数 1. 系统总体要求： 1) 通风柜操作面开启区域平均面风速：0.5m/s±15%，符合国家标准《JG/T222-2007》要求 2) 面风速控制系统持续地监测通风柜实际排风量，根据视窗高度计算出开口面积对应的 排风量，当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时,系统快速反应且响应及稳定时间为≤3s； 3) 通风柜顶部的变风量排风阀选用快速反应执行器，考虑到防火防腐、气密性、结构强度要求，阀门应为模压一体成型PPS材质带V0级阻燃认证； 4) 变风量阀门的风量测量装置，考虑排风空气中含的各种腐蚀性气体液体灰尘杂质，应采用 文丘里式不易堵塞、失效的测量装置，并采用有CE认证的微压差传感器来检测静压差得到 实时排风量 2. 系统功能要求 1) 通风柜照明灯手动控制； 2) 有人、无人状态下，面风速自动切换； 3) 阀门最大、最小、自动，在面板可手动切换 4) 移门在最下端时时维持最小排风量(1.5m通风柜200CMH) 5) 紧急情况下，面板上的紧急排风按钮按下阀门开启至90° 6) 通风柜通电情况下不使用时，阀门关闭至35°保证通风柜微负压 7) 控制模块支持Modbus通用网络协议，并可与楼宇智能集中监控系统对接 8) 通风柜视窗抬起开后，超过30秒后，系统将发出10次提示声，尽快关闭移门 9) 面板配有红色、黄色、绿色显示实际风量不足、过多、正好，并配有蜂鸣器鸣叫，可关闭 10) 系统根据移门开启面积和管道排风风量自动调节阀门角度以恒定不同状态下的安全面风速 11) 采用视窗高度传感器计算需求风量和文丘里测量风量蝶阀控制风量双路控制方式。直接在液晶显示屏上当前移门高度、排风风量、面风速实时数据 3. 产品配置要求 1) 控制面板 a) 面板按照EN14175玻璃一体化设计，操作按键均为独立电容触摸、高清液晶显示屏可显示移门高度、排风量、面风速、温度等数据， b) 操作按键包括 阀门最大、阀门最小、阀门自动、静音按键、移门上、移门下、电源按 键、照明按键等常用功能 c) 风量三色灯可远距离观察排风状态，并联动蜂鸣器进行报警 2) 控制器 a) 具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）； b) 控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理； c) 变风量控制器符合CE认证； 3) 直径250mm和315mm变风量蝶阀 a) 模压一体变风量蝶阀针对化学实验室的特殊要求设计的快速变风量调节阀，具有耐腐蚀、气密性高、PPS材质V0阻燃认证。 b) 高速电动执行器全行程≤2.5秒，必须采用国际知名品牌原装进口执行器； c) 阀体内部废气接触部分不允许有任何金属部件、碟叶和轴体旋转部件4到密封圈隔离 d) 连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工； 4) 流量传感器 a) 为保证通风柜的平均面风速准确，不能使用单点的面风速传感器测量值代表平均面风速的测量方式，必须采用管道实测风量和需求风量对比从而计算平均面风速； b) 流量传感器必须采用进口品牌或国产高端品牌； c) 传感器应有基准校核，不会因为温度变化或长期使用发生漂移，避免定期校核，从而降低维护的复杂性； d) 流量监测装置需采用文丘里测量方式、以避免堵塞、失效的情况发生； e) 流量检测装置安装在管道内，传感器安装在风管外用气管连接，且高于检测装置位置防止液体倒流，实际测量通风柜排风量，测量范围200-2000CMH；测量精度±5.0% ； f) 传感器安装应适用于各种不同通风柜类型； g) 流量传感器符合CE认证；（需提供流量传感器CE认证证书加盖投标人公章） 5) 视窗高度传感器 a) 控制系统必须采用视窗高度传感器以确保控制系统动作可靠性； b) 高精度电位器必须采用无损的结构方式，保证长久的运行可靠性，内部结构不应出现卷簧、钢丝拉绳等易损结构方式 c) 测量精度优于1mm，重复性优于1mm，自动校准。量程范围不小于0-1100mm，选用可靠性高、耐用性好的知名品牌； d) 随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号； e) 外壳为防腐蚀的PP材质； f) 安装方式：固定支架或螺纹安装； | 21套
万向抽气罩 | 供应商补充 | 1500 | 一、产品描述： 实验室抽气罩，装配有风门（气流调节阀），在增强密封性的同时，保障在运行过程中没有啸音产生，提供安静的操作环境。另外为达到实验室无尘要求，使整体工程更加美观，实验室抽气罩可配备吊顶孔罩，以保证工程投入使用时不会因为安装抽气罩时在天花板上留下的缝隙导致灰尘散落于实验室台面上，同时也可避免因为安装抽气罩在天花板上留下缝隙影响工程美观效果。实验室抽气罩关节转接处可360度旋转，任意定位满足实验需求；固定支架处可360度旋转。 二、参数 1.关节：选铝合金，总长度不小于1500mm，有效工作半径不小于1350mm, 管径75mm 2.密封圈：高密度橡胶 3.连接杆：304不锈钢 4.旋钮：高密度PP（HDPP），内嵌不锈钢轴承，锁合连接杆 5.风门：通过旋钮手动调节，控制气流流量 6 附件：集气罩（PP/PC）、支架（吸顶式/壁式）、吊顶孔罩 7.化学性质：抽气罩材质通过以下测试，耐腐蚀，耐高温 (1) 30% 硫酸、30% 盐酸、30% 氢氧化钠、甲苯及乙醚：在常温下将样品浸泡在上述试剂中48小时，样品表面无明显变化 (2) 在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化 8. 压降图： 根据ISO 5167-1:2003用压差装置测量管道循环交叉液体流量标准测试管道上游及下游的静压差得到下图： 三、可提供文件：吊顶孔罩样品，上海市质量监督检验技术研究院检验报告，世通检测公司抽气罩检测报告，厂家授权文件，售后服务承诺函，（如有专利，提供专利号）（所有文件注明项目编号，厂家加盖公章生效） | 13台
防爆试剂柜 | 供应商补充 | 1090(W)*460(D)*1650(H) | 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层； 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好； Unicx三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙； 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 专业规范的警示标签显而易见； 装设有防闭火装置的双透气孔； 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节； 柜子内外都喷涂有持久的、不含铅瓷漆，防止化学侵蚀； 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； | 4台
双气瓶柜 | 供应商补充 | 900(W)*450(D)*1800(H) | 全钢防爆结构，1.0mm厚冷扎钢板，通体双开门，柜内配有气瓶固定支架，底部带气瓶搬运斜坡，观察窗为5mm钢化玻璃 | 4台