## Sheet2
序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 数量
1 | 通风柜 | LI ANG | 尺寸：1800 *1150* 2350mm全钢结构。1. 材质要求：所以钢板均采用宝钢/鞍钢SPCC牌号冷扎钢板，拒绝使用镀锌板使喷涂表面附着力不够而导致日后容易掉漆脱漆隐患。2. 折弯要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板及抽屉面板折弯尺寸必须要求精度高，使框体与门板及抽屉面板横竖间隙达到≦3mm范围内，且间隙均匀，整体美观，所有外门板四周切割断面部分均需压死边处理，以保证门板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈。 3. 焊接要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板所有折弯拼接处必须全部进行满焊处理，以保证门板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈。 4. 钣金加工成型后经打磨-抛光-酸洗-磷化-烘干工序处理方式，打磨外观平整，无麻点毛刺不伤手，增强钣金内部抗腐蚀能力及表面附着力，表面喷涂采用全球知名品牌阿克苏诺贝尔户外环氧树脂粉，喷涂厚度达到80-100um，全自动涂装流水线，经180度高温固化。以保证实验室家具长期使用后耐腐蚀，耐高温，不掉漆脱漆，不褪色。 5. 门板视窗采用5mm钢化玻璃，四周用黑色PVC或橡胶镶边密封保护出理。6. 门板铰链：304不锈钢合页，内盖门最大开启角度180度。门板铰链采用排链。7. 门板拉手为128mm304拉丝不锈钢拉手。 8. 门板吸合方式采用塑料碰珠和优质橡胶防撞贴起到防撞降音作用。9. 门板采用聚氨酯发泡隔音板作消音处理。10. 调整脚采用内置M6内六角，最大调整高度50mm，配孔盖。 | 台 | 9
2 | 通风柜 | LI ANG | 尺寸：2000 *1150* 2350mm全钢结构。1. 材质要求：所以钢板均采用宝钢/鞍钢SPCC牌号冷扎钢板，拒绝使用镀锌板使喷涂表面附着力不够而导致日后容易掉漆脱漆隐患。2. 折弯要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板及抽屉面板折弯尺寸必须要求精度高，使框体与门板及抽屉面板横竖间隙达到≦3mm范围内，且间隙均匀，整体美观，所有外门板四周切割断面部分均需压死边处理，以保证门板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈。 3. 焊接要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板所有折弯拼接处必须全部进行满焊处理，以保证门板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈。 4. 钣金加工成型后经打磨-抛光-酸洗-磷化-烘干工序处理方式，打磨外观平整，无麻点毛刺不伤手，增强钣金内部抗腐蚀能力及表面附着力，表面喷涂采用全球知名品牌阿克苏诺贝尔户外环氧树脂粉，喷涂厚度达到80-100um，全自动涂装流水线，经180度高温固化。以保证实验室家具长期使用后耐腐蚀，耐高温，不掉漆脱漆，不褪色。 5. 门板视窗采用5mm钢化玻璃，四周用黑色PVC或橡胶镶边密封保护出理。6. 门板铰链：304不锈钢合页，内盖门最大开启角度180度。门板铰链采用排链。7. 门板拉手为128mm304拉丝不锈钢拉手。 8. 门板吸合方式采用塑料碰珠和优质橡胶防撞贴起到防撞降音作用。9. 门板采用聚氨酯发泡隔音板作消音处理。10. 调整脚采用内置M6内六角，最大调整高度50mm，配孔盖。 | 台 | 1
3 | 中央台 | LI ANG | 3750 *1900* 850mm全钢结构。柜体采用1.2mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂，台面板为12.7mm实芯理化板带 12.7mm加厚边。 | 组 | 2
4 | 中央台试剂架 | LI ANG | 3000 *400* 750mm钢玻结构，8MM钢化玻璃，双层边缘光滑，不伤手。 | 组 | 2
5 | 仪器台 | LI ANG | 3000 *750* 850mm全钢结构:柜体采用1.2mm一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂,台面板为12.7mm实芯理化板带 12.7mm加厚边。 | 组 | 1
6 | 天平台 | LI ANG | 900*750*850mm全钢结构:柜体采用1.2mm一级冷轧钢板,表面经环氧树脂粉末静电喷涂,台面板为40mm大理石台面。 | 组 | 1
7 | 抽屉式通风试剂柜 | LI ANG | 1000*700*1800全钢结构。门板双层结构，柜体采用1.2mm一级冷轧钢板，表面经环氧树脂粉末静电喷涂。内有隔音板，C型拉手，配锁，带标签。 | 组 | 2
8 | 三口冷热水龙头 | TOF/SAN | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； | 个 | 4
9 | 单面滴水架 | TOF/SAN | 400*120*550轻质量，高强度，容易组装和拆卸，可放在水槽边，PP材质，滴水架钉子呈竖直40度角，用于置放各种实验室玻璃器皿。 | 个 | 4
10 | 可抽取式单口洗眼器 | TOF/SAN | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； | 个 | 2
11 | PP水槽 | TOF/SAN | 高密度PP,耐强腐蚀，如王水，壁厚7mm,平整不变形,带反水弯，安装不带软管，排水管为PP材质。 | 个 | 4
12 | 小厨宝 | / | 即热式，海尔品牌 | 个 | 4
13 | 万象抽气罩 | TOF/SAN | 主体,加厚钢质,开关旋钮,高密度PPIABS.,人体工学设计,手感舒适 | 个 | 4
14 | 组合式紧急冲淋洗眼器 | TOF/SAN | 不锈钢烤漆,高高度环氧树脂涂层,可添加不锈钢脚踏板，控制洗眼装置 | 个 | 1
15 | 遥控 气考克 | TOF/SAN | 1.主体：优质铜质； 2.涂层：高亮度环氧树脂 涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射； | 套 | 40
16 | 插座/电源盒 |  | 86型 | 套 | 112
17 | 通风柜控制器 | TEL | 包含：1、通风柜监控器控制面板（变风量控制器面风速显示、声光报警、经济排风、支持夜间模式、网络连接、风量输出、等其他功能 2、通风柜排风位移传感器控制（位移传感器，要求行程0-1250mm，测量精度0.25mm，配不锈钢拉索）； 3、面风速传感器控制（根据通风柜实时面风速调整文丘里阀开度，配控制线路）；按图纸说明 | 套 | 10
18 | 风阀集成控制器 | TEL | 可编程控制器，实时计算房间总排风量，并指令输出至送风阀，维持设定余风量为总排风量的10%，局别通讯功能；按图纸说明 | 套 | 10
19 | 变风量蝶阀 | TEL | 阀门编号：VAV-E-6-3,风量360-1800m3/h,防腐圆形阀体，防腐涂层，连接牢固，密封性好，执行器响应时间1秒，风量控制精度±5%。 | 套 | 10
20 | 辅材辅料费、安装、调试 | / | 变频控制柜柜体及所需成套材料、可编程控制箱及所需成套材料、控制系统所需桥架、线管、线缆及相关安装辅材；按图纸说明 | 项 | 1
21 | 通风柜末端阻燃风管 |  | 材质：4mm厚PP圆管，φ315 | 米 | 30
22 | 通风柜末端阻燃弯头 |  | 材质：4mm厚PP圆管，φ315 | 个 | 20
23 | 通风柜末端阻燃风管 |  | 材质：3mm厚PP圆管，φ160 | 米 | 10
24 | 通风柜末端阻燃弯头 |  | 材质：3mm厚PP圆管，φ160 | 个 | 5
25 | 辅材 |  |  | 项 | 1